ЭКСПЕРТНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По лоту № 3 Аппарат маммографический стационарный

- ТОО «Дельрус РК» с оборудованием система цифровая маммографическая Amulet Innovality (FDR MS-3500) с принадлежностями. Производитель: FUJIFILM Corporation, Япония.

- ТОО «Олива» с оборудованием система цифровая маммографическая Amulet Innovality (FDR MS-3500) c принадлежностями, FUJIFILM Corporation, производитель FUJIFILM Corporation (Япония).

- ТОО «MedIntelCompany» с оборудованием система цифровая маммографическая Amulet Innovality (FDR MS-3500) c принадлежностями, FUJIFILM Corporation, производитель FUJIFILM Corporation (Япония).

Потенциальными поставщиками ТОО «Дельрус РК», ТОО «Олива», ТОО «MedIntelCompany» предложено одинаковое оборудование - маммографический аппарат Amulet Innovality (FDR MS-3500) производства FUJIFILM Corporation (РУ РК-МТ-5№015225 от 17.03.2016), но с разными техническими характеристиками. Например:

- ТОО «Олива» предлагает к закупу маммограф, который имеет следующие технические параметры в генераторе: диапазон времени экспозиции: малый фокус 0,1-3,0 сек, большой фокус 0,1-4,9 сек. Питание генератора 200-240 В. В спецификации ТОО «Олива» не указаны значения коэффициента заполнения в плоскопанельном детекторе, габаритные размеры, потребляемая мощность детектора и толщина сцинтиллятора. Производительность принтера для печати изображений в режиме маммографии 100 листов/час, Геометрическое разрешение принтера (соответствие): для общей рентгенографии: 35 × 43cm (14"×17"): 3520 x 4280, 25 × 30cm (10"×12"): 2506 x 3016, для маммографии: 25 × 30cm (10"×12"): 5012 x 6032, 20 × 25cm (8"×10"): 4000 x 5020.

- ТОО «Дельрус РК» не указало значения диапазона времени экспозиции генератора, Напряжение питания генератора - 220 В (без допустимых отклонений). Не указаны значения коэффициента заполнения в плоскопанельном детекторе, габаритные размеры, потребляемая мощность детектора и толщина сцинтиллятора. Не указаны значения производительности и геометрического разрешения принтера для печати изображений.

- ТОО «MedIntelCompany» предлагает к закупу маммограф, который имеет следующие технические параметры в генераторе: диапазон времени экспозиции: малый фокус 0,1-9,9 сек, большой фокус 0,1-5,0 сек. Питание генератора 187 - 264 В. Коэффициент заполнения в плоскопанельном детекторе 90% при 1 паре линий/мм(1x1). Габаритные размеры (ДхШхВ): 330х261х49мм (формат 24x30 см). Потребляемая мощность: 30 Вт. Толщина сцинтиллятора: 250 мкм. Производительность принтера для печати изображений в режиме маммографии 130 листов/час. Геометрическое разрешение принтера (соответствие): для общей рентгенографии: 10” x 12” – 4880 х 5860 пикселей, 14” x 17” – 6922 х 8368 пикселей, для маммографии: 8” x 10” – 3828 х 4958 пикселей, 10” x 12” – 4892 х 5810 пикселей.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что потенциальным поставщиком ТОО «MedIntelCompany» скопированы технические характеристики запрашиваемого оборудования из Приложения № 2 Тендерной документации, несмотря на то, что даже при лучших значениях геометрического разрешения предложенного принтера в маммографическом режиме ТОО «MedIntelCompany» копирует значения характеристик из Приложения № 2 Тендерной документации. На этом основании у эксперта нет возможности определить точные значения некоторых технических параметров предложенных указанными поставщиками одного и того же маммографа Amulet Innovality (FDR MS-3500) и произвести объективную экспертную оценку предложенного к закупу оборудования всеми тремя потенциальными поставщиками ТОО «Дельрус РК», ТОО «MedIntelCompany», ТОО «Олива». Выяснить указанные и другие значения параметров по регистрационным данным не представляется возможным по причине отсутствия информации в базе данных РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК (https://www.ndda.kz/ ).

На основании вышеизложенного, ТОО «MedIntelCompany», ТОО «Дельрус РК», ТОО «Олива» не соответствуют требованиям Технической спецификации и не допускаются в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «Альянс» с оборудованием установка рентгеновская маммографическая GIOTTO IMAGE, вариант исполнения GIOTTO IMAGE 3DL производства  «IMS GIOTTO» S.p.A., Италия.

Представленное оборудование соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «Альянс» допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «TND» с оборудованием Аппарат рентгеновский маммографический Planmed Clarity с принадлежностями, производства Planmed Oy (Финляндия).

Представленное оборудование соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «TND» допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «NAMAN» с оборудованием Аппарат рентгеновский маммографический Planmed Clarity с принадлежностями, производства Planmed Oy (Финляндия).

Представленное оборудование соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «NAMAN» допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

Главный внештатный реаниматолог ГУ

«Управление здравоохранения Павлодарской области»			    Гловадская И.В.

Инженер медицинского оборудования

КГП на ПХВ «Поликлиника № 4»						    Подтихов К.Ю.

Врач анестезиолог - реаниматолог

КГП на ПХВ «Железинская районная больница»			     Лигай А.А.