ЭКСПЕРТНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По лотам № 2, 6, 15  Аппарат флюороскопический цифровой

- ТОО «АстаМед» с оборудованием Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой «ЖЕҢІС» (с флэт панелью).

Предлагаемое оборудование имеет ряд несоответствий требованиям технической спецификации на основании представленной технической спецификации поставщика:

Организатором тендера запрашивается флюорографический аппарат:

- с моторизованным вертикальным передвижением детектора синхронизованным с перемещением рентгентрубки;

- Детектор: плоская панель на основе тонкопленочных транзисторов из аморфного-кремния (a-Si TFT), разрешение, не менее 3072 x 3072, размер пикселя, не более 139 микрон, DICOM интерфейс: Store, Print, Modality Worklist. DVD-RW в формате DICOM. В технической спецификации потенциального поставщика информация о значениях этих запрашиваемых параметров отсутствует.

В предложенной технической спецификации ТОО «АстаМед» также отсутствует информация о мощности и теплоемкости рентгеновской трубки на малом и большом фокусах, мощности и выходных параметрах генератора.

В комплекте поставки оборудования, предложенного ТОО «АстаМед» отсутствует DICOM-совместимый лазерный принтер для распечатки изображений фототермографическую пленку размером 35х43 см (предложен принтер для печати на пленке максимальной шириной 21 см), стартовый картридж  пленки форматом 35х43 см (125 листов в упаковке),

По лоту № 2: отсутствуют юбка рентгензащитная, не менее 0,5мм/025мм Pb, размер M W/G-183,53 см и воротник рентгензащитный, не менее  0,5мм Pb, рентгенозащитное стекло 60х40 см.

По лоту № 15: отсутствуют фартук рентгензащитный двухсторонний, не менее 0,5мм/025мм  Pb, размер L W/G-60, 110 см, юбка рентгензащитная, не менее 0,5мм/025мм Pb, размер M W/G-183,53 см, шапочка  рентгензащитная, не менее 0,25мм Pb для взрослых, защита глаз (очки) -фронтальная защита, не менее 0,75 мм Pb, воротник рентгензащитный, не менее  0,5мм Pb, передник рентгензащитный пациента, не менее 0,5мм Pb, 40*40 см.

Отсутствие, несоответствие и комплектности перечисленных параметров в описании аппарата рентгеновского флюорографического стационарного цифрового «ЖЕҢІС» (с флэт панелью) требованиям технической спецификации организатора тендера значительно сужают возможность применения закупаемой медицинской техники и проведение качественных рентгеновских исследований.

Представленное оборудование не соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «АстаМед» не допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «Сфера-ПВЛ» с оборудованием Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой "ЖЕҢІС".

Предлагаемое оборудование имеет ряд несоответствий требованиям технической спецификации на основании представленной технической спецификации поставщика:

Организатором тендера запрашивается принтер с лазерной фототермографической технологией получения изображения (изображение наносится посредством лазера). Потенциальным поставщиком принтер с термографической технологией получения изображения (изображение наносится посредством термоголовки)  Данный параметр влияет на качество изображения и его сохранности в течение долгого периода времени. Организатором тендера запрашивается стартовый картридж с пленкой для принтера форматом 35х43 см (125 см). В технической спецификации потенциального поставщика отсутствует стартовый картридж с пленкой. Вместе с тем, принимая во внимание тот факт, что потенциальным поставщиком скопированы параметры запрашиваемого принтера из приложения № 2 Техническая спецификация и, предоставлены альтернативные варианты значений этих же параметров, а также предоставлены техпараметры одного и того же флюорографа  «ЖЕҢІС», но разными потенциальными поставщиками (ТОО «АстаМед» и ТОО «Сфера-ПВЛ»), то у эксперта отсутствует возможность оценки некоторых теххарактеристик (передвижения стойки детектора и рентгентрубки флюорографа, параметров системы цифровой обработки изображения, генератора, рентгеновской трубки и пр.) предлагаемого аппарата рентгеновского флюорографического стационарного цифрового "ЖЕҢІС". Такие  расхождения также подтверждаются данными из регистрационной базы данных РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК (https://www.ndda.kz/ ). (копия выписки с техническим описанием на термографический принтер для печати цифровых изображений Fuji Medical DRYPIX Lite (DRYPIX 2000) прилагается).

Отсутствие, несоответствие перечисленных параметров и комплектности в описании аппарата рентгеновского флюорографического стационарного цифрового "ЖЕҢІС" требованиям технической спецификации организатора тендера значительно сужают возможность применения закупаемой медицинской техники и проведение качественных рентгеновских исследований.

Представленное оборудование не соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «Сфера-ПВЛ» не допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «MedIntelCompany» с оборудованием флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс-"ПроСкан" в следующих исполнениях: "ПроСкан-2000.

Предлагаемое оборудование имеет ряд несоответствий требованиям технической спецификации на основании представленной технической спецификации поставщика:

Организатором тендера запрашивается флюорографический аппарат с моторизованным вертикальным передвижением детектора синхронизованным с перемещением рентгентрубки. В технической спецификации потенциального поставщика информация о значениях этих запрашиваемых параметров отсутствует.

Организатором тендера запрашивается флюорографический аппарат с мощностью генератора не менее 40 кВт и максимальной силой тока не менее 500 мА. Потенциальным поставщиком предложен флюорограф с генератором мощностью 4 кВт и максимальной силой тока 20 мА (эти же данные подтверждаются выпиской из регистрационных данных флюорограф малодозовый цифровой ПроСкан-2000).

Организатором тендера запрашивается принтер с лазерной фототермографической технологией получения изображения (изображение наносится посредством лазера). Потенциальным поставщиком принтер с термографической технологией получения изображения (изображение наносится посредством термоголовки)  Данный параметр влияет на качество изображения и его сохранности в течение долгого периода времени. Организатором тендера запрашивается стартовый картридж с пленкой для принтера форматом 35х43 см (125 см). В технической спецификации потенциального поставщика отсутствует стартовый картридж с пленкой. Вместе с тем, принимая во внимание тот факт, что потенциальным поставщиком скопированы параметры запрашиваемого принтера из приложения № 2 Техническая спецификация и, предоставлены альтернативные варианты значений этих же параметров, то у эксперта отсутствует возможность оценки некоторых теххарактеристик (передвижения стойки детектора и рентгентрубки флюорографа, параметров системы цифровой обработки изображения, генератора, рентгеновской трубки и пр.) предлагаемого флюорографа малодозового цифрового ПроСкан-2000. Такие  расхождения подтверждаются самим потенциальным поставщиком в технической спецификации, а также данными из регистрационной базы данных РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК (https://www.ndda.kz/ ). (копия выписки с техническим описанием на флюорограф малодозовый цифровой ПроСкан-2000, термографический принтер для печати цифровых изображений Fuji Medical DRYPIX Lite (DRYPIX 2000) прилагается).

Отсутствие, несоответствие перечисленных параметров и комплектности в описании флюорографа малодозового цифрового ПроСкан-2000 требованиям технической спецификации организатора тендера значительно сужают возможность применения закупаемой медицинской техники и проведение качественных рентгеновских исследований.

Представленное оборудование не соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «MedIntelCompany» не допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «Алаш-KZ» с оборудованием медицинское рентгеновское радиографическое устройство New Oriental 1000, China Resources Wandong Medical Equipment Co., Ltd.

Предлагаемое оборудование имеет ряд несоответствий требованиям технической спецификации на основании представленной технической спецификации поставщика:

Организатором тендера запрашивается в комплекте поставки флюорографического аппарата лазерный принтер и рентгеновскую защиту. Потенциальным поставщиком предложены принтер, стартовый картридж пленки и рентгензащита, которые не зарегистрированы в составе медицинское рентгеновское радиографическое устройство New Oriental 1000 (копия регудостоверения прилагается). Также не представлены названия моделей и производителей принтера, стартового картриджа пленки и рентгензащиты, в связи с чем проверка технических параметров невозможна. На этом основании, предложенное оборудование в части принтера, стартового картриджа пленки и рентгеновской защиты ТОО «Алаш-KZ» не зарегистрировано и не разрешено к применению на территории РК.

Представленное оборудование не соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «Алаш-KZ» не допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «Алма-Мед» с оборудованием система цифровой рентгенографии/флюорографии EcoView9, производства Ecoray Co. LTD, Корея.

Представленное оборудование соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «Алма-Мед» допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «Росамед» с оборудованием система цифровой рентгенографии/флюорографии EcoView9, производства Ecoray Co. LTD, Корея.

Представленное оборудование соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «Росамед» допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

Главный внештатный реаниматолог ГУ

«Управление здравоохранения Павлодарской области»			    Гловадская И.В.

Инженер медицинского оборудования

КГП на ПХВ «Поликлиника № 4»						    Подтихов К.Ю.

Врач анестезиолог - реаниматолог

КГП на ПХВ «Железинская районная больница»			     Лигай А.А.