ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По лоту № 16  Ультразвуковая диагностическая система

- ТОО «АРЗАН ДӘРІ-ДӘРМЕК» с оборудованием Ультразвуковая система S40Exp. Производства SonoScape Medical Corp.

Предлагаемое оборудование имеет ряд несоответствий требованиям технической спецификации (ТС) на основании представленной технической спецификации поставщика:

1.	Не указаны наклон и поворот монитора. По ТС требуется: Наклон не менее, от -90 до +10 градусов. Поворот не менее, от -90 до +90 градусов.

2.	Отсутствует регулировка панели управления по глубине.  По ТС требуется: Регулировка положения панели управления по глубине – наличие.

3.	Диапазон частот, МГц от не более 1, до не менее 17. По ТС требуется: Частотный диапазон системы, не уже 1,0 - 23,0 МГц.

4.	Количество приемо-передающих каналов, не менее 4 718 592. По ТС требуется: Количество цифровых процессинговых каналов, не менее 12 582 912.

5.	Максимальная частота кадров, не менее 1550. По ТС требуется: Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1 950 к/с.

6.	Кинопетля, кадров, не менее 2000. По ТС требуется: Максимальный размер кинопетли, не менее 40 000 кадров. Максимальный размер кинопетли, не менее 480 секунд.

7.	Объем жесткого диска, Гб, не менее 512. По ТС требуется: Объем встроенной памяти SSD для хранения информации, ГБ, не менее 120. Объем встроенной памяти HDD для хранения информации, ГБ, не менее 1000.

8.	Не указана глубина визуализации конвексного датчика. По ТС требуется: Максимальная глубина визуализации, не менее, 400 мм.

9.	Не указано наличие контроля рабочей поверхности конвексного датчика. По ТС требуется: Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика – наличие.

10.	Линейный датчик. Ширина сканируемого участка, мм, не более 50. По ТС требуется: Апертура, мм, не более 38.

11.	Не указана глубина визуализации линейного датчика. По ТС требуется: Максимальная глубина визуализации, не менее, 350 мм.

12.	Не указано наличие контроля рабочей поверхности линейного датчика. По ТС требуется: Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика – наличие.

13.	В комплекте поставки отсутствует микроконвексный высокочастотный датчик для педиатрии и неонатологии. По ТС требуется: Микроконвексный высокочастотный датчик для педиатрии и неонатологии – 1 шт. Вместо него предложен микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства и урологии. Примечание: внутриполостной датчик не используется в педиатрии и неонатологии.

Представленное оборудование не соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «АРЗАН ДӘРІ-ДӘРМЕК» не допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «MedIntelCompany» с оборудованием Система ультразвуковая диагностическая экспертного класса Affiniti 50 производства Philips Ultrasound Inc., США.

Предлагаемое оборудование имеет ряд несоответствий требованиям технической спецификации (ТС) на основании представленной технической спецификации поставщика:

1.	Частотный диапазон системы 1-18МГц. По ТС требуется: Частотный диапазон системы, не уже 1,0 - 23,0 МГц. При частотном диапазоне системы 1-18МГц существенно снижаются диагностические возможности запрашиваемого аппарата при дальнейшем оснащении системы педиатрическими датчиками. Частотный диапазон Philips Affinity 50 более, чем на 25% ниже, чем частотный диапазон, запрашиваемый по ТС.

2.	Шкала серого 255 градаций. По ТС требуется: Шкала серого не менее 256 градаций.

3.	Не указано наличие технологии контроля температуры рабочей поверхности на всех датчиках. По ТС требуется: Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика – наличие.

Вместе с тем, принимая во внимание тот факт, что потенциальным поставщиком полностью скопированы остальные основные параметры из приложения № 2 Техническая спецификация, то у эксперта отсутствует возможность оценки реальных теххарактеристик предлагаемого оборудования системы ультразвуковой диагностической экспертного класса Affiniti 50. В частности на сайте производителя Philips Ultrasound Inc. отсутствуют сведения о наличии в аппарате Affiniti 50 технологии контроля температуры рабочей поверхности датчиков и т.д.. Так же на сайте производителя и на фото оборудования отчетливо видно, что аппарат Affiniti 50 имеет всего 4 порта для датчиков, тогда как по ТС требуется 5 портов (Количество активных бесштырьковых портов для подключения УЗ датчиков, не менее 4. Количество паркинговых портов для подключения УЗ датчиков, не менее 1.)

Представленное оборудование не соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «MedIntelCompany» не допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «Росамед» с оборудованием Система диагностическая ультразвуковая Resona6, производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD, Китай.

Представленное оборудование соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «Росамед» допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «Компания Медиус» с оборудованием Цифровой стационарный ультразвуковой сканер Q9 (производства Zoncare Bio-Medical Electronics Co,Ltd Ухань，Китай).

Предлагаемое оборудование имеет ряд несоответствий требованиям технической спецификации (ТС) на основании представленной технической спецификации поставщика:

1.	Цифровое формирование луча 8192 канала. По ТС требуется: Количество цифровых процессинговых каналов, не менее 12 582 912.

2.	Датчики широкополосные 1.0 – 12.0 МГц. По ТС требуется: Частотный диапазон системы, не уже 1,0 - 23,0 МГц.

3.	Не указан угол обзора монитора. По ТС требуется: Угол обзора, не менее 178 градусов.

4.	Не указаны характеристики вспомогательного сенсорного монитора. По ТС требуется: Разрешение изображения, выводимого на экран панели, не менее 1280 x 800. Изменение угла наклона сенсорной панели, не менее 30 градусов. Угол обзора сенсорной панели не менее 178 градусов.

5.	Сканирование не менее 256 цифровых линий со скоростью до 800 кадров/сек. По ТС требуется: Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1 950 к/с.

6.	Кинопетля не менее 8000 кадров. По ТС требуется: Максимальный размер кинопетли, не менее 40 000 кадров.

7.	Жесткий диск не менее 1000 Gb. По ТС требуется: Объем встроенной памяти SSD для хранения информации, ГБ, не менее 120. Объем встроенной памяти HDD для хранения информации, ГБ, не менее 1000.

8.	Широкополосный многочастотный конвексный датчик TC50/R60. Частоты 2/2.5/3.5/4/5.0 Мгц. По ТС требуется: Диапазон рабочих частот, МГц, не менее 1,2 – 6,0.

9.	Широкополосный многочастотный конвексный датчик TC50/R60. Не указаны: Радиус кривизны, Количество элементов датчика, Максимальный угол обзора, Максимальная глубина визуализации. По ТС требуется: Радиус кривизны, мм, не более 60. Количество элементов датчика, не менее 128. Максимальный угол обзора, градусов, не менее 70. Максимальная глубина визуализации, не менее, 400 мм.

10.	Широкополосный многочастотный линейный датчик TL40. Не указаны: Апертура, Количество элементов датчика, Изменение угла сканирования на линейном датчике в В-режиме, Максимальная глубина визуализации. По ТС требуется: Количество элементов датчика, не менее 192. Изменение угла сканирования на линейном датчике в В-режиме, не менее, +/-12 градусов. Максимальная глубина визуализации, не менее, 350 мм.

11.	В комплекте поставки отсутствует микроконвексный высокочастотный датчик для педиатрии и неонатологии. По ТС требуется: Микроконвексный высокочастотный датчик для педиатрии и неонатологии – 1 шт. Вместо него предложен многочастотный вагинальный датчик (акушерские, гинекологические исследования). Примечание: вагинальный датчик не используется в педиатрии и неонатологии.

Представленное оборудование не соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «Компания Медиус» не допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «Алма-Мед» с оборудованием Система диагностическая ультразвуковая Resona6 компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD /Китай/.

Представленное оборудование соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «Алма-Мед» допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «Жанамед-ПВ» с оборудованием Система диагностическая ультразвуковая Aplio a-серии в исполнениях Aplio a450 (CUS-AA450) с принадлежностями производства Canon Medical Systems Corporation, Малайзия.

Предлагаемое оборудование имеет ряд несоответствий требованиям технической спецификации (ТС) на основании представленной технической спецификации поставщика:

1.	Количество цветовых карт в режиме цветового доплера CFM,  - 14. По ТС требуется: Количество цветовых карт в режиме цветового доплера CFM, не менее 21.

2.	Диапазон изменения размера контрольного окна в режиме импульсно-волнового допплера PW, - 0,3 – 20 мм. По ТС требуется: Диапазон изменения размера контрольного окна в режиме импульсно-волнового допплера PW, не уже 0,5-30 мм.

3.	Диапазон изменений допплеровского угла в режиме импульсно-волнового допплера PW, - +/- 80 градусов. По ТС требуется: Диапазон изменений допплеровского угла в режиме импульсно-волнового допплера PW, не уже от -89 до +89 градусов.

4.	Максимальный размер кинопетли, - 10 000 кадров. По ТС требуется: Максимальный размер кинопетли, не менее 40 000 кадров.

5.	Максимальный размер кинопетли, - 213 секунд. По ТС требуется: Максимальный размер кинопетли, не менее 480 секунд.

6.	Не указана глубина визуализации конвексного датчика. По ТС требуется: Максимальная глубина визуализации, не менее, 400 мм.

7.	Не указано наличие контроля рабочей поверхности конвексного датчика. По ТС требуется: Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика – наличие.

8.	Не указана глубина визуализации линейного датчика. По ТС требуется: Максимальная глубина визуализации, не менее, 350 мм.

9.	Линейный датчик. Апертура, мм, - 45. По ТС требуется: Апертура, мм, не более 38.

10.	Не указано наличие контроля рабочей поверхности линейного датчика. По ТС требуется: Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика – наличие.

11.	Микроконвексный высокочастотный датчик для педиатрии и неонатологии. Диапазон рабочих частот, МГц, - 4,0 – 11,0. По ТС требуется: Диапазон рабочих частот, МГц, не менее 2.6-12.8.

12.	Микроконвексный высокочастотный датчик для педиатрии и неонатологии. Угол обзора, градусов, - 100. По ТС требуется: Максимальный угол обзора, градусов, не менее 113.

13.	Не указана глубина визуализации микроконвексного датчика. По ТС требуется: Максимальная глубина визуализации, не менее, 350 мм.

14.	Не указано наличие контроля рабочей поверхности микроконвексного датчика. По ТС требуется: Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика – наличие.

Кроме того, потенциальным поставщиком в его ТС указаны не верные данные в отношении количества портов для подключения датчиков. Согласно ТС ТОО «Жанамед-ПВ» - Количество активных бесштырьковых портов для подключения УЗ датчиков -  4. Количество паркинговых портов для подключения УЗ датчиков - 1. То есть 5 портов для подключения датчиков. Однако согласно предоставленного фото оборудования, а так же данных Регистрационного удостоверения № РК-МТ-5№019190, п. 3, у аппарата Aplio a450 (CUS-AA450) - Порт для датчиков, не более 4 штук.

Представленное оборудование не соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «Жанамед-ПВ» не допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «Тарлан-Инт» с оборудованием Ультразвуковая диагностическая система/ Система цифровая диагностическая ультразвуковая в вариантах исполнения TUS-I800 (Aplio i800) производства Canon Medical Systems Corporation (Япония/Малайзия).

Предлагаемое оборудование имеет ряд несоответствий требованиям технической спецификации (ТС) на основании представленной технической спецификации поставщика:

1.	Количество цветовых карт в режиме цветового доплера CFM - 12. По ТС требуется: Количество цветовых карт в режиме цветового доплера CFM, не менее 21.

2.	Максимальный размер кинопетли -  960 Мб/ 10000 кадров. По ТС требуется: Максимальный размер кинопетли, не менее 40 000 кадров. Максимальный размер кинопетли, не менее 480 секунд.

3.	Объем встроенной памяти HDD для хранения информации - 500ГБ. По ТС требуется: Объем встроенной памяти HDD для хранения информации, ГБ, не менее 1000.

4.	Количество встроенных разъемов USB - 4. По ТС требуется: Количество встроенных разъемов USB, не менее 5.

5.	Датчик конвексный матричный. Радиус – 80мм. По ТС требуется: Радиус кривизны, мм, не более 60.

6.	Не указано наличие контроля рабочей поверхности конвексного датчика. По ТС требуется: Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика – наличие.

7.	Линейный матричный датчик. Апертура – 46 мм. По ТС требуется: Апертура, мм, не более 38.

8.	Линейный матричный датчик. Максимальная глубина визуализации - 140 мм. По ТС требуется: Максимальная глубина визуализации, не менее, 350 мм.

9.	Не указано наличие контроля рабочей поверхности линейного датчика. По ТС требуется: Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика – наличие.

10.	В комплекте поставки отсутствует микроконвексный высокочастотный датчик для педиатрии и неонатологии. По ТС требуется: Микроконвексный высокочастотный датчик для педиатрии и неонатологии – 1 шт. Вместо него предложен датчик конвексный внутриполостной. Примечание: внутриполостной датчик не используется в педиатрии и неонатологии.

Кроме того, потенциальным поставщиком в его ТС указаны не верные данные в отношении количества портов для подключения датчиков. Согласно ТС ТОО «Тарлан-Ин» - Количество активных портов для подключения УЗ датчиков - 4. Количество паркинговых портов для подключения УЗ датчиков - 1. То есть 5 портов для подключения датчиков. Однако согласно предоставленного фото оборудования, а так же данных Регистрационного удостоверения № РК-МТ-5№018641, п. 25, у аппарата TUS-I800 (Aplio i800) - Порт для датчиков, не более 4 штук.

Представленное оборудование не соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «Тарлан-Ин» не допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

Главный внештатный реаниматолог ГУ

«Управление здравоохранения Павлодарской области»			    Гловадская И.В.

Инженер медицинского оборудования

КГП на ПХВ «Поликлиника № 4»						    Подтихов К.Ю.

Врач анестезиолог - реаниматолог

КГП на ПХВ «Железинская районная больница»			     Лигай А.А.